
单一来源协商文件

项目名称：全自动血型分析仪（PK7300）年度维保
采 购 人：重庆市血液中心
重庆市血液中心 制

二零二五年十二月

目 录


3

第一篇  协商邀请书

3

一、 询比内容

3

二、资金来源

3

三、供应商资格条件

4

四、协商时间、地点

4

五、联系方式

5

第二篇  采购需求

5

一、项目一览表

5

二、技术参数

6

第三篇  商务需求

6

一、服务时间、地点

6

二、验收付款方式

6

三、 报价要求

6

四、其他

7

第四篇 响应文件格式要求

7

一、响应文件递交要求



第一篇  协商邀请书

贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司：

重庆市血液中心对“全自动血型分析仪（PK7300）年度维保”进行单一来源协商，请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

询比内容

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	全自动血型分析仪（PK7300）年度维保
	1台
	13.3万元
	财政资金


二、资金来源

财政资金，采购预算：133000元。

三、供应商资格条件
供应商应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）供应商及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

（九）特定资格条件

四、协商时间、地点

（一）协商时间：以采购具体通知为准。
（二）协商地点：重庆市血液中心
五、联系方式

 采购人：重庆市血液中心

 联系人：夏老师
 电话：  023-63532032

 地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

第二篇  采购需求

一、项目一览表

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	全自动血型分析仪（PK7300）年度维保
	1台
	13.3万元
	财政资金


二、技术参数
（一）合同期内，客户正常使用条件下，每次发生故障，需进行维修 所需更换的故障零件费用，工时费，差旅费全部由供应商免费提供(包括仪器控制电脑)。

（二）定期保养：合约期内供应商每年至少为仪器提供年度维护校准1次，保证整个维保期内校准有效，以减少仪器故障和延长仪器使用寿命。保养工作依据 APPLIED  BIOSYSTEMS  维护手册中所订标准进行，维护校正工作完成后，出具维护校准报告。

（三）乙方根据甲方对赠送毛细管等相关配套耗材配送时间要求，进行配送。

（四）合同期内，采购方可获供应商优先分派工程师及备件，并且保证服务工程师均有原厂服务资质。
第三篇  商务需求

一、服务时间、地点

（一）服务时间：合同签订之日起1年。
（二）地点：采购人指定地点。
二、验收付款方式

（一）供应商完成校准服务后，向采购人开具30%的含税发票，采购人支付相应的维保费用。

（二）合同签订之日起至半年，供应商应向采购人开具50%的含税发票， 采购人支付相应的维保费用。

（三）维保到期后，供应商应向采购人开具20%的含税发票，采购人支付相应的维保费用。

报价要求

协商报价须为人民币报价，本合同服务费包括但不限于:劳务费、运输费、保险费、税费、安装费、搬运费、调试费等供应商履行本合同所有义务的一切费用。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

 响应文件格式要求

一、响应文件递交要求

报价函

基本资格承诺函

（三）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

（七）单一来源相关证明材料

（八）其他与本项目相关的资料

报价函

 重庆市血液中心 ：

我方收到                （采购项目名称）的协商文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照协商文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价为人民币大写：      ；人民币小写RMB：      。

2.我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我们完全理解和接受贵方协商文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日




